KUALITAS RADIASI KELURAHAN PESAWAT SINAR-X PADA

RSU AISYIYAH MUHAMMADIAYAH PADANG

Dian Milvita, Dedy Hamdani, Hj. Farida

Nomor Kontrak : 01/RUTIN/V-2001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengenai kualitas radiasi/ ernigi keluarahan pesawat sinar-X pada RSU Aisyiyah Muhammadiyah Padang. Kualitas radiasi pesawat sinar- X dapat disetarakan nilai HVL (half Value layers) yang ditentukan oleh koefisien pelemahan linier (u). Nilai U dihitung melalui pengurangan itensitas radiasi dengan menggunakan instrumen yang sederhana yaitu: pesawat sinar-X, survey meter dan filter aluminium. Dari hasil penelitian diperoleh Nilai HVL (mmAl) tabung sinar –X RSU Aisyiyah Muhammadiyah Padang adalah 0,999 mm. Nilai HVL tabung sinar –X RSU Aisyiyah Muhammadiyah Padang tidak sesuai dengan HVL standar (International Standar ISO 4037).