KALIBRASI SPEKTROMETER GAMMA DETEKTOR HPGe

DENGAN UMBER STANDAR 166m Ho UNTUK

PENGUKURAN CONTOH LINGKUNGAN

Alimin Mahyudin, Aswiw, Heldo Aura

Nomor Kontrak : 01/RUTIN/V-2001

ABSTRAK

Radioaktivitas gamma dari contoh lingkungan diukur dengan detector HPGe. Detektor tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan sumber standar radioaktif yang memiliki banyak energi gamma.

Kalibrasi ini meliputi kalibrasi energi dan kalibrasi Efisiensi. Kalibrasi Efisiensi detector Hpge dikalibrasi dengan sumber standar 166m Ho dalam densitas o,5 – 1,8g/cm³ yang mempunyai rentang energi gamma 80,6 – 1427,0 ke V. Kalibrasi Efisiensi ini didapatkan berkisar antara : untuk p = 0,5 0,19 – 1,24 %), p = 0,8 (0,17 – 1,09%) P= 1,0 (0,17 – 1,04 % ), P = 1,2 (0,18 – 1,06 %), P = 1,5 (0,18-1,03 % dan P 1,8 (0,16 – 0,93 % ). Kalibrasi efisiensi detector HPGe terhadap 166mHo bersesuaian dengan sumber standar Amersham Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari Interpolasi kurva kalibrasi efisiensi dengan perbedaan nilai efisiensi persamaan garis kurva efesiensi-energi kedua sumber standar berkisar antara o,85%.