RINGKASAN HASIL PENELITIAN

HIBAH STRATEGIS NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2009

COMPLIANCE TEST  PESAWAT RADIODIAGNOSTIK SEBAGAI PENERAPAN ASAS PROTEKSI RADIASI  DAN PENGUKURAN DOSIS RADIASI PASIEN UNTUK MEMPEROLEH DATA DOSIS  ACUAN

MANUSIA INDONESIA

Oleh

Dian Milvita, M.Si

Dibiayai oleh Dana Dirjen DIKTI, DEPDIKNAS yang dialokasikan melalui

DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2009

Sesuai denganSuratPerjanjianPelaksanaan Penelitian

Nomor: 120 / H. 16 / PL / HB . PSN / IV / 2009 tanggal 16 April 2009

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

NOVEMBER, 2009

Compliance Test adalah program jaminan kualitas dan kendali kualitas (QA/QC), maka dari itu compliance test sangat penting sebagai salah satu upaya optimasi proteksi radiasi terhadap pasien. Diantara program QA dan QC yang berpengaruh pada kualitas citra dan dosis pasien yaitu pengujian fungsi pesawat sinar-X radiodiagnostik. Tujuan pengujian fungsi pesawat sinar-X yaitu menjamin bahwa setiap paarameter penyinaran pada pesawat teruji akurasi dan kedapatulangan fungsinya sesuai dengan spesifikasi alat dan bila terjadi penyimpangan harus berada dalam nilai batas toleransi yang disepakati.

Dasar dari compliace test merujuk pada SK Ka-Bapeten No 01-P/Ka-Bapeten/I-03 tentang Pedoman Dosis Pasien Radiodiagnostik dan Peraturan Pemerintash Republik Indonesia No 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. Adapun Prosedur Pengujian pesawat sinar-X diadopsi dari Radiation Safety Act 1975, Diagnostic X ray Equipment Compliance Test 2000 yang diterbitkan oleh pemerintah Australia Barat. Dipadu dengan protokol Jaminan Kualitas pada IAEA-TECDOC-1423 tentang Optimization of the Radiological Protection of Patients Undergoing Radioteraphy, Flouroscopy and Computed Tomography. Compliance test yang dilaksanakan pada penelitian ini meliput:

- Reprodusibilitas

- Akurasi Tegangan

- Akurasi waktu

- Linieritas keluaran

- Kualitas berkas

- Kebocoran tabung

- CTDI (CT Dose Index)

Penelitian meliputi compliance test  (uji fungsi alat) dan pengukuran Entrance Surface Dose  / ESD (Dosis Permukaan).

Compliance test dilaksanakan pada intrumentasi:

  - Mammografi

  - Dental Panoramic

  - Dental Intraoral

  - Sinar-X Konvensional

  - CT- Scan

Alat –alat yang digunakan  pada penelitian adalah:

- Unfors Xi

- Unfors Xi  Digital Counter

- Unfors Xi Survey Detector

- Survey Detector

- Phantom Mammo

- RMI Collimator dan RMI Bean Alignment

- Lempeng Pb

- Phantom Catpha

- Detektor Ion Chamber

- Elektrome

- Waterpass

- Electro Therm

- TLD-100

- TLD – Reader A dan B

Prosedur Pengujian Pesawat Sinar-X yang dilakukan diadopsi dari Radiation Safety Act 1975, Diagnostic X-Ray Equipment Compliance Test 2000 yang diterbitkan oleh pemerintah Australia Barat, dipadukan dengan protokol Jaminan Kualitas pada IAEA – TECDOC  - 1423 tentang Optimization of the Radiological Protection of Patients Undergoing Radiography, Flouroscopy and Computed Tomography Sedangkan batas toleransi  dari parameter uji diambil dari Diagnostic X-Ray Unit QC Standards in BC.

Tabel 1. Dosis permukaan (ESD) pada beberapa titik pengukuran radiodiagnostik

| NO | JENIS PEMERIKSAAN | ESD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mammografi | 0,28 mSv hingga 8,56 mSv |
| 2 | dental panoramic (anak) | 0,038 mSv hingga 0,113 mSv |
| 3 | dental intraoral (anak) | 0,904 mSv hingga 3,224 mSv |
| 4 | dental panoramic (dewasa) | Belum diperoleh |
| 5 | dental intraoral (dewasa) | Belum diperoleh |
| 6 | Sinar-X konvensional (anak) | 0,0377 mGy hingga 0,4848 mGy. |
| 7 | Thorak Sinar-X Konvensional (pria dan wanita) | 0,305 mGy hingga 2, 817 mGy. |
| 8 | CT-Scan (abdomen) | 12,213 mSv hingga 24,450 mSv |
| 9 | CT-Scan (kepala) | 4,112 mSv hingga 63,726 mSv. |
| 10 | Pekerja Radiasi | Belum diperoleh |